废气污染源自动监测设备

# 比对监测报告

报告编号：JNWAHJ202208115

（2022年3季度）

受测单位：山东明泉新材料科技有限公司

委托单位：山东明泉新材料科技有限公司

济南万安检测评价技术有限公司

二〇二二年八月二十九日

| 受 测 单 位 | 山东明泉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位地址 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 |  |  |  |  |
| 项 目 编 号 | HJ202208115 |  | 检 测 类 别 | 委托检测 |  |
| 比 对 项 目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧含量、烟气流速、烟温、湿度 |  |  |  |  |
| 现 场 检 测/ 采 样 日 期 | 2022年08月20日 |  | 现 场 检 测/ 采 样 人 员 | 苏英、孙西凯 |  |
| 实 验 室 检 测 日 期 | 2022年08月22日- 2022年08月23日 |  | 实 验 室 检 测 人 员 | 张唯、丁源慧 |  |
| 检 测 依 据 | 颗粒物 |  | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017） |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020） |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020） |  |  |
|  | 氧含量 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法》（GB/T 16157-1996） |  |  |
|  | 烟气流速 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法》（GB/T 16157-1996） |  |  |
|  | 烟温 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法》（GB/T 16157-1996） |  |  |
|  | 湿度 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法》（GB/T 16157-1996） |  |  |
| 实验检测环境条件：温度 24.7-25.2 ℃ 相对湿度 49.4-49.8 % |  |  |  |  |  |
| 主要检测仪器设备 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型 号 |  |  | 编 号 |
| 紫外差分烟气综合分析仪 |  | 崂应3023型 |  |  | JNWA-JL-303 |
| 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 |  | ZR-3260D |  |  | JNWA-JL-506 |
| 十万分之一电子天平 |  | AUW120D |  |  | JNWA-JL-005 |
| 报告编制： 审 核： 批 准： 盖 章 2022 年 08 月 29 日 |  |  |  |  |  |

一、前言

受山东明泉新材料科技有限公司委托，济南万安检测评价技术有限公司于2022年08月20日对山东明泉新材料科技有限公司安装于锅炉排气筒的烟气CEMS进行了比对检测。

二、依据

《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行） 中国环境监测总站2010年8月

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》 HJ 75-2017

三、标准

| 检测项目 |  |  | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 CEMS | 颗粒物 | 准确度 | 排放浓度>200mg/m3时，相对误差不超过±15%； 100mg/m3<排放浓度≤200mg/m3时，相对误差不超过±20%； 50mg/m3<排放浓度≤100mg/m3时，相对误差不超过±25%； 20mg/m3<排放浓度≤50mg/m3时，相对误差不超过±30%； 10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3； 排放浓度≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3。 |
| 气态污染物 CEMS | 二氧化硫 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol（715mg/m3）时，相对准确度≤15%； 50μmol/mol（143mg/m3）≤排放浓度<250μmol/mol（715mg/m3）时，绝对误差不超过±20μmol/mol（57mg/m3）； 20μmol/mol（57mg/m3）≤排放浓度<50μmol/mol（143mg/m3）时，相对误差不超过±30%； 排放浓度<20μmol/mol（57mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（17mg/m3）。 |
|  | 氮氧化物 | 准确度 | 排放浓度≥250μmol/mol（513mg/m3）时，相对准确度≤15%； 50μmol/mol（103mg/m3）≤排放浓度<250μmol/mol（513mg/m3）时，绝对误差不超过±20μmol/mol（41mg/m3）； 20μmol/mol（41mg/m3）≤排放浓度<50μmol/mol（103mg/m3）时，相对误差不超过±30%； 排放浓度<20μmol/mol（41mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（12mg/m3）。 |
|  | 其他气态污染物 | 准确度 | 相对准确度≤15%。 |
| 氧气 CMS | O2 | 准确度 | >5.0%时，相对准确度≤15%； ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0% |
| 流速 CMS | 流速 | 准确度 | 流速＞10m/s 时，相对误差不超过±10%； 流速≤10m/s 时，相对误差不超过±12%。 |
| 温度 CMS | 温度 | 准确度 | 绝对误差不超过±3℃。 |
| 湿度CMS | 湿度 | 准确度 | 烟气湿度>5.0%时，相对误差不超过±25% |
|  |  |  | ≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5% |
| 注：氮氧化物以NO2计，以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。 |  |  |  |

本页以下空白

固定污染源烟气CEMS比对监测结果表

测试点位：明泉科技锅炉排气筒检测口   测试日期：2022年08月20日

| CEMS主要仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS在线自动监测方法 |  |  | 监测项目 |  | 仪器名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 原理 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 烟尘仪 |  |  |  |  | PM CEMS |  |  |  |  | 前散射+微震荡天平 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气温度 |  | 温度在线监控设备 |  |  |  |  | VPT511NF |  |  |  |  | 热电阻 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气流速 |  | 流速在线监控设备 |  |  |  |  | VPT511NF |  |  |  |  | 皮托管 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧含量 |  | 氧含量在线监控设备 |  |  |  |  | CE-2DS-T |  |  |  |  | 氧化锆 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 二氧化硫在线监控设备 |  |  |  |  | MODEL 43i |  |  |  |  | 紫外荧光法 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 氮氧化物在线监控设备 |  |  |  |  | MODEL 42i |  |  |  |  | 化学发光法 |  |  |  |  |  | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿度 |  | 湿度在线监控设备 |  |  |  |  | DMT-143 |  |  |  |  | 阻容法 |  |  |  |  |  | 维萨拉（北京）测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测时间 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | 烟气温度（℃） |  |  |  |  | 烟气流速（m/s） |  |  |  |  |  |  | 湿度（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参比方法 |  | CEMS法 |  |  | 数据 对差 |  | 参比方法 |  | CMS法 | 数据 对差 |  | 参比方法 |  | CMS法 |  |  |  | 数据 对差 | 参比方法 |  |  | CMS法 |  | 数据 对差 |
| 1 | 10:30-11:09 |  | 1.6 |  | 0.6 |  |  | -1.0 |  | 54.2 |  | 53.0 | -1.2 |  | 9.3 |  | 9.5 |  |  |  | 0.2 | 9.10 |  |  | 8.28 |  | -0.82 |
| 2 | 11:15-11:50 |  | 1.2 |  | 0.6 |  |  | -0.6 |  | 54.4 |  | 53.2 | -1.2 |  | 9.3 |  | 9.6 |  |  |  | 0.3 | 9.15 |  |  | 8.45 |  | -0.70 |
| 3 | 11:55-12:30 |  | 1.3 |  | 0.7 |  |  | -0.6 |  | 54.2 |  | 53.3 | -0.9 |  | 9.3 |  | 9.6 |  |  |  | 0.3 | 9.07 |  |  | 7.70 |  | -1.37 |
| 4 | 12:35-13:10 |  | 1.4 |  | 0.6 |  |  | -0.8 |  | 54.5 |  | 52.8 | -1.7 |  | 9.3 |  | 9.5 |  |  |  | 0.2 | 9.09 |  |  | 8.13 |  | -0.96 |
| 5 | 13:15-13:50 |  | 1.3 |  | 0.7 |  |  | -0.6 |  | 54.7 |  | 52.8 | -1.9 |  | 9.0 |  | 9.5 |  |  |  | 0.5 | 9.07 |  |  | 8.26 |  | -0.81 |
| 平均值 |  |  | 1.4 |  | 0.6 |  |  | -0.7 |  | 54.4 |  | 53.0 | -1.4 |  | 9.2 |  | 9.5 |  |  |  | 0.3 | 9.10 |  |  | 8.16 |  | -0.93 |
| 相对误差 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 3.2% |  |  |  |  |  |  | -10.2% |  |  |  |  |  |
| 绝对误差 |  |  | -0.7mg/m3 |  |  |  |  |  |  | -1.4℃ |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 限值 |  |  | ≤±5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  | ≤±3℃ |  |  |  |  | ≤±12% |  |  |  |  |  |  | ≤±25% |  |  |  |  |  |
| 结果评定 |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 监测时间 |  | 氧含量（%） |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参比方法 |  |  | CMS法 |  | 数据对差 |  | 参比方法 |  |  | CEMS法 |  | 数据对差 |  |  | 参比方法 |  |  |  | CEMS法 |  |  | 数据对差 |  |  |
| 1 |  | 10:30-10:35 |  | 8.4 |  |  | 8.2 |  | -0.2 |  | 19 |  |  | 13 |  | -6 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | -1 |  |  |
| 2 |  | 10:46-10:51 |  | 8.3 |  |  | 8.0 |  | -0.3 |  | 16 |  |  | 14 |  | -2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | -1 |  |  |
| 3 |  | 10:57-11:02 |  | 8.4 |  |  | 8.1 |  | -0.3 |  | 20 |  |  | 14 |  | -6 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | -2 |  |  |
| 4 |  | 11:10-11:15 |  | 8.4 |  |  | 8.2 |  | -0.2 |  | 18 |  |  | 15 |  | -3 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | -4 |  |  |
| 5 |  | 11:22-11:27 |  | 8.3 |  |  | 8.1 |  | -0.2 |  | 21 |  |  | 15 |  | -6 |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | -5 |  |  |
| 6 |  | 11:35-11:40 |  | 8.2 |  |  | 8.0 |  | -0.2 |  | 17 |  |  | 14 |  | -3 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | -3 |  |  |
| 7 |  | 11:46-11:51 |  | 8.4 |  |  | 8.2 |  | -0.2 |  | 20 |  |  | 15 |  | -5 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | -2 |  |  |
| 8 |  | 12:10-12:15 |  | 8.6 |  |  | 8.3 |  | -0.3 |  | 21 |  |  | 14 |  | -7 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 12:22-12:27 |  | 8.3 |  |  | 8.1 |  | -0.2 |  | 21 |  |  | 14 |  | -7 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | -1 |  |  |
| 平均值 |  |  |  | 8.4 |  |  | 8.1 |  | -0.2 |  | 19 |  |  | 14 |  | -5 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | -2 |  |  |
| 相对误差 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝对误差 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | -5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | -2mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对准确度 |  |  |  | 3.2% |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限值 |  |  |  | ≤15% |  |  |  |  |  |  | ≤±12 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±17 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果评定 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所用标准气体名称 |  |  |  | 浓度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  | 20.5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁协力特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  | 144.6mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁协力特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  | 51.8mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁协力特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  |  |  | 10.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁协力特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  |  |  | 21.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 济宁协力特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手工监测参比方法 |  |  | 监测项目 |  |  | 所用仪器名称 |  |  |  |  |  | 型号、编号 |  |  |  |  |  | 原理 |  |  |  |  |  | 方法依据 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 |  |  |  |  |  | ZR-3260D JNWA-JL-506 |  |  |  |  |  | 重量法 |  |  |  |  |  | HJ 836-2017 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铂电阻法 |  |  |  |  |  | GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  | 烟气流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S型皮托管法 |  |  |  |  |  | GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 干湿球法 |  |  |  |  |  | GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  | 氧含量 |  |  | 紫外差分烟气综合分析仪 |  |  |  |  |  | 崂应3023型 JNWA-JL-303 |  |  |  |  |  | 电化学法 |  |  |  |  |  | GB/T 16157-1996 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紫外吸收法 |  |  |  |  |  | HJ 1132-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紫外吸收法 |  |  |  |  |  | HJ 1131-2020 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 本次比对仅对特定工况下的比对结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 颗粒物参比检测结果-0.7mg/m3，符合标准中排放浓度≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3的要求； 烟温绝对误差为-1.4℃，符合标准中绝对误差不超过±3℃的标准要求； 流速相对误差为3.2%，符合标准中流速≤10m/s 时，相对误差不超过±12%的标准要求； 烟气湿度相对误差-10.2%，符合烟气湿度>5.0%时，相对误差不超过±25%的标准要求； 氧含量相对准确度3.2%，符合标准中氧含量>5.0%时，相对准确度≤15%的标准要求； 氮氧化物绝对误差-5mg/m3，符合标准中排放浓度<20μmol/mol（41mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（12mg/m3）的标准要求； 二氧化硫绝对误差-2mg/m3，符合排放浓度<20μmol/mol（57mg/m3）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（17mg/m3）的标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

检 测 报 告 说 明

- 本检测报告只对本委托项目负责。

- 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。

- 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。

- 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

- 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。

- 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址： 山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188          传真：0531-86125189

邮政编码：250031             E-mail：jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com